ES3020系列钳形接地电阻测试仪（高端型）

一、简介

ES3020系列钳形接地电阻测试仪是我公司技术团队精心研制新一代无地桩测法的接地电阻仪，它采用了全新一代LCD黑屏背光显示和微处理机技术，Ω+A同步显示，通过感应方式测量接地电阻方便快捷，在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助电极，安全快速。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。

ES3020系列钳形接地电阻测试仪由微处理器控制，可精准检测接地电阻、漏电流、接地电压。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同时存储500组数据，可通过监测软件在线监测数据，USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等独特功能。

ES3020系列钳形接地电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、USB线、接地针组成，具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

★  电阻量程：0-1500Ω

★  电流量程：0-40.0A

★  接地电阻：0.0V～100V

★  Ω + A同屏显示

★  全隔离USB技术，可接电脑

★  实时时钟功能

★  全新黑屏设计，高档豪华

★  快速自检功能，无需等待

★  采用快速滤波技术，抗干扰能力强

★  全新设计，钳头寿命长

★  安全可靠,500组存储

二、型号对比

| 型 号 | ES3020 | ES3020B | ES3020E |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻量程 | 0.01Ω500Ω | 0.01Ω- 1200Ω | 0.01Ω-1500Ω |
| 电流量程 | 无 | 0.00mA-20.0A | 0.00mA-40.0A |
| 电压量程 | 无 | 无 | 0.0V～100V |
| 电阻精度 | ±1%±0.01Ω | ±1%±0.01Ω | ±1%±0.01Ω |
| 电阻分辨率 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω |
| 电流精度 | 无 | ±2%±1mA | ±2%±1mA |
| 电流分辨率 | 无 | 0.01mA | 0.01mA |

二、技术规格

| 功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试、接地电压测试 |
| --- | --- |
| 环境温度湿度 | 23℃±5℃，75%rh以下 |
| 电 源 | DC 6V （4节5号碱性干电池） |
| 测量方式 | 互感方式 |
| 电阻分辨率 | 0.001Ω |
| 电流分辨率 | 0.01mA |
| 钳口尺寸 | 55mm×32mm |
| 时钟功能 | 有 |
| Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示 |
| 接地电压测量功能 | 有 |
| 显示模式 | 4位LCD显示，黑屏设计 |
| LCD尺寸 | 46mm×29mm |
| 仪表尺寸 | 长宽高：285mm×85mm×58mm |
| 测量时间 | 2次/秒 |
| USB接口 | 具有USB接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印 |
| 通 讯 线 | USB通讯线1条 |
| 数据存储 | 500组，“MEM”存储指示，显示“FULL”符号表示存储已满 |
| 数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
| 干扰测试 | 自动识别干扰信号，干扰电流大时“NOISE”符号指示 |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
| 电池电压 | 电池电量实时显示，电池电压低时提醒及时充电 |
| 自动关机 | “APO”指示，开机5分钟后自动关机 |
| 功 耗 | 50mA Max |
| 质 量 | 仪表：1180g (含电池) |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃～60℃；70%rh以下 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
| 外部磁场 | ＜40A/m |
| 外部电场 | ＜1V/m |
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2)； IEC61010-031； IEC61557-1(接地电阻)； |

三、装箱单

| 仪表 | 1台 |
| --- | --- |
| 仪表箱 | 1个 |
| 5号干电池 | 4节 |
| 监控软件光盘 | 1份 |
| 校准环 | 1个 |
| USB通讯线 | 1条 |
| 说明书、保用证 | 1套 |

广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区太和镇大来南路81号2楼

电话：020-37319325，020-36544171，020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com