FR2020B大口径三相数字相位伏安表

一 、特性

FR2020B大口径三相数字相位伏安表又叫多功能三相数字相位伏安表，专为现场测量电压、电流、功率、功率因数及频率、相位而设计的一种高品质、多功能、高精度、智能化、便携手持式测量仪器。广泛应用于用电检查、电力稽查、装表接电和继电保护、差动检测、启动试验、工矿企业科研院校等部门。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。

FR2020B大口径三相数字相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值，电压之间、电流之间及电压与电流之间的相位和工频频率外，还具备其它测量判断功能，对感性电流、容性电路的判断，检查变压器接线组别，检查电能表是否接线正确，是把握电力使用情况，进行二次回路检查的理想仪表。

FR2020B大口径三相数字相位伏安表由主机、电流钳、测试线、防护套组成，同时存储400组数据，并具有数据静态保存功能。具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

- 技术规格

| 功 能 | 测量三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流矢量和，判别变压器接线组别、感性、容性电路，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否，检修线路设备等 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 源 | 3.7V锂充电电池 |  |  |
| 功 耗 | 最大250mA |  |  |
| 显示模式 | LCD彩屏显示，72×55mm |  |  |
| 仪表尺寸 | 长宽厚：187*119*48mm |  |  |
| 钳口尺寸 | Φ50mm |  |  |
| 电压量程 | AC 0.00V～600V | 分辨率：AC 0.01V | 精度：±0.5FS |
| 电流量程 | AC 0.0mA～1000A | 分辨率：AC 0.1mA | 精度：±0.5FS |
| 相位量程 | 0.0°～360.0° | 分辨率：0.1° | 精度：±1° |
| 频率量程 | 45.00Hz～65.00Hz | 分辨率：0.01Hz | 精度：±0.5Hz |
| 有功功率量程 | 0.0W～600kW | 分辨率：0.1W | 精度：±(3%rdg+3dgt) |
| 无功功率量程 | 0.0W～600kVAR | 分辨率：0.1VAR | 精度：±(3%rdg+3dgt) |
| 视在功率量程 | 0.0W～600kVA | 分辨率：0.1VA | 精度：±(3%rdg+3dgt) |
| 功率因数量程 | -1～+1 | 分辨率：0.001 | 精度：±0.03 |
| 电流矢量和 | 0mA～3000A | 分辨率：1mA |  |
| 相 序 | 正相：U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从左往右顺次闪烁 反相：U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从右往左顺次闪烁 |  |  |
| 检测速率 | 约2秒/次 |  |  |
| 数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据，“HOLD”符号显示 |  |  |
| 数据存储 | 400组 |  |  |
| 硅胶防护套 | 有 |  |  |
| USB接口 | USB接口，所存数据上传电脑，便于分析管理数据 |  |  |
| 自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 |  |  |
| 背光功能 | 有，适合昏暗场所及夜间使用 |  |  |
| 电压检测 | 当电池电压低于3.2V时，电池电压低符号显示，提醒及时充电 |  |  |
| 仪表质量 | 主机：380g(带电池) |  |  |
|  | 大口径电流钳：440g×3 |  |  |
|  | 测试线：190g |  |  |
| 电压测试线长度 | 1.5m |  |  |
| 电流钳线长 | 2m |  |  |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；80%Rh以下 |  |  |
| 存放温湿度 | -10℃～60℃；70%Rh以下 |  |  |
| 输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为：1MΩ |  |  |
| 耐 压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |  |  |
| 绝 缘 | 仪表线路与外壳之间≥100MΩ |  |  |
| 结 构 | 外壳绝缘 |  |  |
| 适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V，IEC61010-031，IEC61326，污染等级2 |  |  |

三、装箱单

| 仪 表 | 1台 |
| --- | --- |
| 电流钳 | 3个 |
| USB通讯线 | 1条 |
| 监控软件(光盘) | 1张 |
| 仪表箱 | 1个 |
| 测试线 | 4条（黄、绿、红、黑各1条） |
| 充电器 | 1个 |
| 说明书、保用证 | 1套 |

广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区太和镇大来南路81号2楼

电话：020-37319325，020-36544171，020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com